Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP/09/21

Dane Wykonawcy:

Nazwa i adres …………………………………………………………………………………

Nr tel. i adres e-mail………………………………………………….

| Lp. | Warunki i wymogi Zamawiającego | Potwierdzenie warunków i wymogów – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| I. | 1.Podać: typ, model, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji oferowanego aparatu nerkozastępczego. 2.Aparat fabrycznie nowy lub używany jednak nie starszy niż 4 letni, sprawny. 3.Aparat dostarczony z wymaganym wyposażeniem gotowy do pracy. 4.Aparat dopuszczony do użytkowania w Szpitalu na terenie Polski. 5.Wraz z aparatem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Aparat musi posiada certyfikat CE i być zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty. 6.Serwis, naprawy, przeglądy okresowe aparatu w okresie umowy wg zaleceń producenta bez dodatkowego rozliczenia tj. w ramach czynszu dzierżawnego. 7.W ramach dostawy jednorazowe szkolenie personelu medycznego w siedzibie Zamawiającego a także ewentualna pomoc udzielana telefonicznie. |  |
| 1 | Wykonywane zabiegi: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHF, TPE, HP |  |
| 2 | Możliwość wykonania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją |  |
| 3 | Możliwość wykonania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją |  |
| 4 | Pompa krwi |  |
| 5 | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego o dokładności kalibracji +/- 1g |  |
| 6 | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF – z jednoczesną pre i postdylucją |  |
| 7 | Pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji +/-1g |  |
| 8 | Pompa i waga substytucji o dokładności kalibracji +/-1g |  |
| 9 | Pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji +/-1g |  |
| 10 | Pamięć zdarzeń do 90 godzin |  |
| 11 | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta |  |
| 12 | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu |  |
| 13 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) |  |
| 14 | Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP |  |
| 15 | Automatyczna identyfikacja założonego filtra |  |
| 16 | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) – praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu |  |
| 17 | Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej |  |
| 18 | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym |  |
| 19 | Czujnik przecieku krwi |  |
| 20 | Czujnik obecności powietrza we krwi |  |
| 21 | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci |  |
| 22 | Kolorowy ekran dotykowy min 12’’ |  |
| 23 | Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi |  |
| 24 | Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat |  |
| 25 | Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umożliwiajacy wykonywanie wszystkich rodzajów terapii CRRT |  |
| 26 | Zabezpieczenie przed zakłóceniem przez aparat sygnału EKG i EEG |  |
| 27 | Aparat z oprogramowaniem współpracującym z urządzeniem typu MARS |  |
| 28 | Dostępność linii pediatrycznych o wypełnieniu do 60 ml |  |
| 29 | Dostępność filtrów o wysokim punkcie odcięcia. |  |
| 30 | Akumulator zasilający do 10 min |  |
| 31 | Dedykowana funkcja aparatu umożliwiająca czasowe odłączenie pacjenta w celu przeprowadzenia diagnostyki, badań RTG,TK itp |  |

………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy