Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP/11/21

Nazwa i adres Wykonawcy ………………………………….

Nr tel i adres e-mail…………………………………………...

Osoba w sprawie kontaktu do oferty…………………………

Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji – 1 kpl.

| Lp. | MINIMALNE WARUNKI I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA I NARZĘDZI – Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Podać: typ, model, producent, kraj pochodzenia |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 r./2021 r. |  |
|  | Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. |  |
|  | Urządzenia (tj. 1 kpl.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. |  |
|  | Urządzenie dopuszczone do użytkowania w Szpitalu na terenie Polski. |  |
|  | Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty. |  |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
|  | W ramach dostawy jednorazowe szkolenie personelu medycznego w siedzibie Zamawiającego a także ewentualna pomoc udzielana telefonicznie. |  |
|  | Aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych i dzieci w torbie transportowej odpornej na różne warunki atmosferyczne. |  |
|  | Prowadzenie wielokierunkowego ucisku klatki piersiowej z użyciem deski, pasów i tłoka jednocześnie. |  |
|  | Obwód klatki piersiowej pacjenta min. 76 – 135 cm, szerokość klatki piersiowej min. 22 – 40cm. |  |
|  | Regulacja pasów za pomocą klamer, z blokadą pozwalającą na pracę z systemem jednego ratownika. |  |
|  | Deska pod plecy przezierna dla promieni RTG. |  |
|  | Prosty panel obsługowy na górnej pokrywie bloku aparatu. |  |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja. |  |
|  | Głębokość kompresji w przedziale 4 – 6 cm. |  |
|  | Siła kompresji do 700N. |  |
|  | Uciskanie klatki piersiowej zgodne z protokołami ERC i AHA dla kompresji mechanicznej. |  |
|  | Oprogramowanie aparatu pozwalające na modyfikacje/rozbudowę w przypadku zmian wytycznych resuscytacji. |  |
|  | Praca ciągła z rytmem uciśnięć 100/min. |  |
|  | Przycisk wyboru funkcji pracy w rytmie: ciągły i 30 uciśnięć klatki piersiowej z pauzą na dwa oddechy ratownicze. |  |
|  | System sygnalizacji odliczania końcowego ostatnich 5 uciśnięć przed pauzą oddechową z meldunkiem audio. |  |
|  | Możliwość wykonywania defibrylacji bez zdejmowania aparatu z pacjenta. |  |
|  | Możliwość prowadzenia efektywnych uciśnięć klatki piersiowej pacjenta podczas transportu w wielu płaszczyznach np. w pozycji siedzącej czy półleżącej. |  |
|  | Aparat w pełni zasilany elektrycznie. |  |
|  | Płynne przechodzenie z trybu zasilania akumulatorowego na sieciowe/karetkowe i odwrotnie, bez efektu wstrzymania pracy tłoka. |  |
|  | Źródła zasilania: akumulator, sieć elektryczna 230-240V (zasilacz sieciowy z kablem); zasilanie karetkowe 12V. |  |
|  | Akumulator litowo – polimerowy bez efektu pamięci, umożliwiający ciągłą pracę przez min. 45 minut z wbudowanym wizualnym wskaźnikiem, informującym o poziomie naładowana. |  |
|  | Czas ładowania 1 baterii do pełnej pojemności max. 45 minut. |  |
|  | Waga aparatu gotowego do pracy max. 5 kg. |  |
|  | Wymiary elementu roboczego z tłokiem max.: 180 x 220 x 150 mm (wys. x dł. x szer.). |  |
|  | Torba transportowa wyposażona w przegrody dedykowane poszczególnym elementom wyposażenia. |  |
|  | Wyposażenie aparatu: - torba transportowa - zasilacz sieciowy z kablem - kabel do zasilania 12V - ładowarka do akumulatorów z kablem - 2 szt. akumulatory - deska pod plecy pacjenta - 2 kpl. pasów - 5 szt. poduszek/osłon tłoka |  |

…………………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy