Lubliniec, dnia 13.01.2023 r.

SPZOZ-IV-ZP-12-2023

Wszyscy Wykonawcy

Dot. zapytania ofertowego na: Dostawę sprzętu dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu.

Znak sprawy ZP/04/23

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych i ofertach odrzuconych

I. Zgodnie z kryterium oceny ofert, tj. 100 % cena, Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera:

1. W zakresie części nr 1 ofertę nr 6 firmy Chemosynteza Adam Biedrzycki, ul. Józefa Mackiewicza 10/26, 15-779 Białystok za cenę 1 512,90 zł brutto,

2. W zakresie części nr 2 ofertę nr 6 firmy Chemosynteza Adam Biedrzycki, ul. Józefa Mackiewicza 10/26, 15-779 Białystok za cenę 4 188,15 zł brutto,

3. W zakresie części nr 3 ofertę nr 8 firmy KEJ POLSKA Sp. z o.o. ul. Górczewska 181/310A, 01-549 Warszawa za cenę 648,00 zł brutto.

Umowy do podpisu (2 egz.) zostaną wysłane listem poleconym.

II. Oferty odrzucone:

1. Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 firmy STATOR MK sp. z o.o. sp.k. ul. Głogowska 6, 53-621 Wrocław w zakresie części nr 1.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Wykonawca zaoferował lampę bakteriobójczą UV-C STERILON AIR LIGHT 72W.

Powyższa lampa nie spełnia wymagań zapytania ofertowego w zakresie:

- materiału obudowy: wymagana była stal INOX, zaoferowano stal węglową, 
- wydajności wentylatora: wymagana była 132 m3/h, zaoferowano 110 m3/h,

- sterowanie: wymagany był pilot do włączania/wyłączania lampy, zaoferowano lampę bez sterowania.

Powyższe powoduje, że oferowana lampa nie spełnia wymogów zapytania ofertowego, w związku z tym oferta na cześć nr 1 zostaje odrzucona.

2. Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 firmy STATOR MK sp. z o.o. sp.k. ul. Głogowska 6, 53-621 Wrocław w zakresie części nr 2.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Wykonawca zaoferował lampy bakteriobójcze UV-C STERILON AIR LIGHT 72W/Z1 (mobilne).

Powyższe lampy nie spełniają wymagań zapytania ofertowego w zakresie:

- materiału obudowy: wymagana była stal INOX, zaoferowano stal węglową,

Powyższe powoduje, że oferowane lampy nie spełniają wymogów zapytania ofertowego, w związku z tym oferta na cześć nr 2 zostaje odrzucona.

3. Zamawiający odrzuca ofertę nr 5 firmy BAKMED Bogdan Pokorski, ul. Chałubińskiego 37a, 92-109 Łódź w zakresie części nr 1.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Wykonawca zaoferował lampę bakteriobójczą PLB-302.1 inox.

Powyższa lampa nie spełnia wymagań zapytania ofertowego w zakresie:

- licznika czasu pracy: wymagany był mechaniczny licznik czasu pracy, zaoferowano elektroniczny licznik czasu pracy.

Powyższe powoduje, że oferowana lampa nie spełnia wymogów zapytania ofertowego, w związku z tym oferta na cześć nr 1 zostaje odrzucona.

4. Zamawiający odrzuca ofertę nr 5 firmy BAKMED Bogdan Pokorski, ul. Chałubińskiego 37a, 92-109 Łódź w zakresie części nr 2.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Wykonawca zaoferował lampy bakteriobójcze  PLB-302.2 inox.

Powyższe lampy nie spełniają wymagań zapytania ofertowego w zakresie:

- licznika czasu pracy: wymagany był mechaniczny licznik czasu pracy, zaoferowano elektroniczny licznik czasu pracy.

Powyższe powoduje, że oferowane lampy nie spełniają wymogów zapytania ofertowego, w związku z tym oferta na cześć nr 2 zostaje odrzucona.

W zaproszeniu do składania ofert, była informacja, że we wskazanym terminie można było przesyłać pytania do przedmiotu zamówienia, w tym także dopuszczenia innych parametrów od wymaganych. Takich pytań/próśb nie było.

Zamawiający

Sporządziła: Anna Widuch

Sprawdził: Piotr Mastalerz