Dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do badań hematologicznych.
Umowa na okres 24 miesięcy.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. 1.Dzierżawa analizatora hematologicznego.
2. 2. Zapewnienie serwisu technicznego i przeglądów okresowych mikroskopu, posiadanego przez Zamawiającego.
3. 5. Zakup wraz z dostawą odczynników kompatybilnych z dzierżawionym aparatem hematologicznym.
4. 6. W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).
5. 7. Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy tj. 24 m-cy.
Liczba oznaczeń na czas trwania umowy: ogółem 65000 oznaczeń, w tym
35000 oznaczeń w trybie CBC
25000 oznaczeń w trybie CBC +5DIFF
Ilość materiałów kontrolnych na 3 poziomach wykonywanych naprzemiennie do kontroli codziennej - wg szacunku Wykonawcy
Odczynniki do codziennej i okresowej konserwacji i czyszczenia aparatu – wg szacunku Wykonawcy

Wykonawca załączy wykaz odczynników zgodnie z powyższą ilością oznaczeń na czas trwania umowy. Wykaz ten powinien zawierać:*
Nazwa odczynnika, nr katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego	Kwota netto za 1 op.	Kwota brutto za 1 op.	Wartość w zł brutto (Kol.3 x Kol.5)
Kol.1	Kol.2	Kol.3	Kol.4	Kol.5	Kol.6
…..
…..
Dzierżawa aparatu wraz z opieką serwisową	-	24 (m-cy)	(za 1 miesiąc)	(za 1 miesiąc)
Razem:

*w ww. tabeli należy ująć wszystkie odczynniki do oferowanego aparatu

Analizator:
Nazwa wykonawcy: ......................................
Producent: ………………………………………
Oferowany model/typ ……………………....
Rok produkcji ………………………………….
Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

Parametry bezwzględnie wymagane dla analizatora z rozdziałem krwinek na 5 populacji (5DIFF).

LP.	###### WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych / (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE )
1	Analizator wyposażony w: / Jednostkę sterującą z monitorem LCD / Ręczny czytnik kodów kreskowych / Drukarkę laserową / Urządzenie podtrzymujące (UPS)
2	Analizator posiadający min 24 parametry raportowane na wyniku Minimalne parametry diagnostyczne raportowane na wyniku: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV,MCH,MCHC,PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PWD, PCT, NEUTR(#,%), MONO (# %), EO(#%), BAZO(#%), IG(#%), odsetek mikrocytów i makrocytów.
3	Objętość aspirowanej próbki max 25 µl
4	Technologia różnicowania WBC na 5 populacji oparta o fluorescencyjną cystometrię przepływową z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego. Pomiar HGB niezalężnie od pomiaru WBC.
5	Możliwość wykorzystania oznaczeń w trybie kapilarnym w trybie CBC+5DIFF
6	Aparat pracujący na całkowicie bezcyjankowych odczynnikach – udokumentowane kartami charakterystyki
7	Wydajność min 60 oznaczeń / h
8	Możliwość pracy z dowolnymi probówkami systemu zamkniętego jak i systemu otwartego pobierania krwi
9	Analizator wyposażony w podajnik 20 próbek
10	Liniowość (bez wstępnego rozcieńczenia): / RBC min do 8,6 mln/ µl / WBC min do 400 tyś/ µl / PLT min do 5 mln/ µl / HGB do 25 g/dl
11	Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+DIFF ) z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie CBC
12	Możliwość sprawdzenia wartości NRBC – erytroblastów w trybie CBC+5DIF( parametr badawczy)
13	Możliwość analizy próbek leukopenicznych ( low WBC z możliwością wyboru manualnego z menu)
14	Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach jako paramert raportowany na wyniku
15	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu ich zaawansowania prezentowane w formie graficznej i liczbowej w oprogramowaniu analizatora.
16	Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu ewentualnie z dyskietki lub CD
17	Oprogramowanie obejmujące: system kontroli jakości (min 20 zbiorów 300 punktowych wg systemu Levey-Jeninngsa oraz pamięć na 10 000 wyników próbek pacjentów, dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium, system zarządzania odczynnikami z możliwością sprawdzenia poziomu odczynników w dowolnym czasie.
18	Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz z aparatem.
19	Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawiającego. / Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający.
20	Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach.
21	Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin.
22	Nowy lub nie starszy niż 2024r.
23	Instrukcja obsługi w j. polskim, wbudowana w oprogramowanie własne analizatora.
24	Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego.
25	Darmowe przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy.
26	Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej. Wpięcie analizatora do międzynarodowej kontroli jakości wyników badań, prowadzona przez producenta w trybie online, przesyłany bezpośrednio z aparatu bez konieczności zgrywania na nośnik zewnętrzny. Kontrola jest raportowana miesięcznie.Posiada certyfikat organizatorów badań biegłości ISO 17043

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:
adres-email:……………………………………………………… nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. ……………………. adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*
*niepotrzebne skreślić
Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy*/nie będziemy* korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (dotyczy RODO)

*skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

…………………………………………………………….

Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie*/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wskazać: ……………………………………………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….
Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela